Phụ lục I.4
TÌM KIẾM NGUỒN PHÓNG XẠ

I. QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định hoạt động tìm kiếm nguồn phóng xạ theo phương án ứng phó đã được Chỉ huy hiện trường phê duyệt.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với lực lượng tham gia tìm kiếm nguồn phóng xạ theo chức năng nhiệm vụ được giao hoặc theo điều động của Chỉ huy hiện trường.

3. Nội dung quy trình

3.1. Sơ đồ

3.2. Diễn giải

Bước 1: Tập kết và triển khai lực lượng, thiết bị

- Tập kết lực lượng, thiết bị đầu hướng gió, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn lao động nói chung tại hiện trường.

- Phổ biến, rà soát phương án tìm kiếm nguồn phóng xạ đã xây dựng.

- Kiểm tra số lượng, chủng loại và tình trạng hoạt động của trang thiết bị.

- Trang bị quần áo bảo hộ, mặt nạ, găng tay, liều kế bức xạ cá nhân.

Bước 2: Tìm kiếm nguồn phóng xạ theo phương án đã được xây dựng

Nhân viên ứng phó để máy đo ở trạng thái bật:

- Đi vào khu vực nghi ngờ có nguồn phóng xạ theo lộ trình đã xây dựng, các tòa nhà, nhà kho, khu vực xử lý rác thải, khu vực chứa đồ phế liệu, thùng chứa v.v. (trường hợp tìm kiếm trên phạm vi rộng, sử dụng phương tiện vận chuyển với đầu dò NaI có thể giúp nhanh chóng xác định khu vực có nguồn phóng xạ hoặc khu vực có phát tán gây nhiễm bẩn phóng xạ).

- Kết hợp quan sát suất liều bức xạ với việc tìm kiếm các vật thể có biểu tượng bức xạ ion hóa, tên của chủ sở hữu hoặc nhà sản xuất, các vật thể bằng chì hoặc container nặng.

- Di chuyển đầu dò chậm khi khảo sát các bề mặt, đồ vật, thùng chứa, tường chắn, lưu ý tìm kiếm các khu vực trên cao, dưới thấp, khu vực khó tiếp cận.

- Đứng tại chỗ, xoay cơ thể để xác định hướng có mức suất liều bức xạ cao nhất.

- Nếu suất liều hiển thị gần với ngưỡng đo của thiết bị, xem xét việc thay thiết bị khác phù hợp hơn.

Bước 3.1: Không tìm thấy nguồn phóng xạ

- Lưu thông tin tìm kiếm, các khu vực đã tìm kiếm, mức phông bức xạ môi trường.

Bước 3.2: Tìm thấy nguồn phóng xạ hoặc khu vực nghi ngờ có nguồn phóng xạ

- Đánh dấu khu vực.

- Yêu cầu mọi người ra khỏi khu vực.

- Dùng túi chì, tấm chì che chắn tạm thời nguồn phóng xạ trong trường hợp suất liều bức xạ cao.

- Lập hàng rào khoanh vùng, cách ly khu vực.

- Tiếp cận nguồn phóng xạ, thu thập tối đa thông tin phục vụ cho việc thu hồi, xử lý nguồn phóng xạ như: hình dạng, tình trạng vật lý nguồn phóng xạ, thiết bị chứa nguồn phóng xạ (xác định cụ thể hình dạng, kích thước các mảnh vỡ nếu có thể); suất liều bức xạ tại các khoảng cách khác nhau tới nguồn phóng xạ; loại đồng vị phóng xạ; khả năng nhiễm bẩn phóng xạ; các mối nguy hiểm phi phóng xạ khác (hóa chất, chất nổ, địa hình,...).

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Định mức dưới đây được xây dựng đối với diện tích tìm kiếm (S) ≤ 1000 m2. Đối với diện tích tìm kiếm lớn hơn 1000 m2 (S1), định mức được tính theo tỉ lệ nhân với S1/S.

1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Chuẩn bị | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,125 |
|  |  | 02 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 0,25 |
| 2 | Tiến hành | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,125 |
|  |  | 02 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 0,25 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liều kế cá nhân | Loại thông dụng | Ca | 0,75 |
| 2 | Thiết bị nhận diện nguồn phóng xạ | Dải năng lượng đo (gamma): 20 keV - 3MeV; Dải liều: 0,000 mSv - 1 mSv | Ca | 0,25 |
| 3 | Thiết bị khảo sát bức xạ suất liều cao | Dải suất liều 0,1 µSv/h - 1000 mSv/h | Ca | 0,25 |
| 4 | Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ | Đo nhiễm bẩn phóng xạ alpha, beta, gamma, neutron | Ca | 0,25 |
| 5 | Liều kế có báo động (đo suất liều tức thời và liều tích lũy) | Thiết bị sẽ đo liều cá nhân tổng cộng gamma và nơtron | Ca | 0,25 |
| 6 | Máy định vị cầm tay | Loại thông dụng | Ca | 0,25 |
| 7 | Bộ đàm | Loại thông dụng | Ca | 0,25 |
| 8 | Thước laser | Loại thông dụng | Ca | 0,25 |
| 9 | Tấm chì 1m2 X0,5cm | Loại thông dụng | Ca | 1 |
| 10 | Túi đựng hạt chì 5kg | Loại thông dụng | Ca | 1 |

3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quần áo không thấm nước (che kín hoàn toàn da và đầu tóc) | Bộ | 3 |
| 2 | Mặt nạ bảo vệ hô hấp nửa mặt | Cái | 3 |
| 3 | Găng tay không thấm nước và chống ăn mòn. | Đôi | 3 |
| 4 | Giầy hoặc ủng không thấm nước | Đôi | 0,18 |
| 5 | Áo có mầu sắc dễ nhận diện | Cái | 0,18 |
| 6 | Mũ bảo hiểm an toàn | Cái | 0,18 |
| 7 | Biển cảnh báo phóng xạ | Cái | 20 |
| 8 | Decal cảnh báo phóng xạ (loại dính) | Cái | 20 |
| 9 | Dây chăng 0,08 m X 100m | Cuộn | 1 |
| 10 | Bạt 20m2 | Cái | 0,06 |
| 11 | Loa cầm tay | Cái | 0,06 |
| 12 | Sổ ghi chép | Cái | 1 |
| 13 | Túi nhựa bọc giầy | Đôi | 3 |
| 14 | Khăn giấy, khăn lau dùng 1 lần. | Hộp | 1 |
| 15 | Túi nhựa (loại nhỏ cho đồ dùng cá nhân và loại lớn cho chất thải nhiễm bẩn phóng xạ). | Cái | 3 |
| 16 | Nhãn dính | Cái | 10 |
| 17 | Pin theo thiết bị đo bức xạ | Đôi | 10 |