Phụ lục II.2

KIỂM XẠ PHÒNG CHỤP X-QUANG TỔNG HỢP DÙNG TRONG Y TẾ

I. QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định hoạt động kiểm xạ (đo, đánh giá an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng) đối với phòng chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dịch vụ kiểm xạ phòng chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế; Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Nội dung quy trình

3.1. Sơ đồ

3.2. Diễn giải

Bước 1: Chuẩn bị

- Vệ sinh, kiểm tra thiết bị đo, đảm bảo thiết bị đo hoạt động bình thường.

- Ghi các thông tin về cơ sở bức xạ, thông tin về thiết bị chụp X-quang (model, seri, thông số kỹ thuật) và vẽ sơ đồ minh họa phòng đặt thiết bị chụp X- quang.

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị chụp X-quang.

Bước 2: Tiến hành đo đạc

- Khảo sát sơ bộ, xác định các vị trí đo (tối thiểu 20 vị trí) và thể hiện các vị trí trên sơ đồ đo bao gồm:

+ Các vị trí xung quanh kính chì.

+ Các vị trí khu vực điều khiển.

+ Các vị trí cửa ra vào nhân viên.

+ Các vị trí cửa ra vào bệnh nhân.

+ Các vị trí các phòng, hành lang, lối đi tiếp giáp với phòng đặt thiết bị chụp X-quang.

+ Các vị trí cần quan tâm khác.

- Đặt các thông số kỹ thuật tương ứng với chế độ gây ra suất liều lớn nhất có thể mà nhân viên bức xạ sử dụng hằng ngày.

- Tiến hành đo và ghi giá trị liều/suất liều bức xạ.

+ Đặt bột nhiệt phát quang tại các vị trí cần quan tâm.

+ Ghi lại giá trị phông (P, µSv/giờ) (cần lưu ý đến các nguồn phát bức xạ lân cận).

+ Sử dụng máy đo suất liều bức xạ đo giá trị liều/suất liều tương ứng tại các vị trí đã xác định trên sơ đồ đo.

Bước 3: Đánh giá an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng

- Tính toán các đại lượng liều/suất liều tương ứng (dựa trên kết quả đo đạc).

- Đánh giá an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng.

Bước 4: Báo cáo kết quả kiểm xạ

Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm xạ bằng văn bản.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1. | Chuẩn bị | 03 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,25 |
| 2. | Tiến hành đo đạc | 03 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,25 |
| 3. | Đánh giá an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng | 02 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,50 |
| 4. | Báo cáo kết quả kiểm xạ | 02 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,25 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị1,2 | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo suất liều bức xạ 1 | Dải suất liều đo từ 0,1 µSv/h | Ca | 0,25 |
| 2 | Máy đo suất liều bức xạ 2 | Dải suất liều đo từ 0,1 µSv/h | Ca | 0,25 |
| 3 | Điều hòa nhiệt độ | Loại thông dụng | Ca | 0,75 |
| 4 | Máy tính để bàn | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 5 | Máy in laser | In đen trắng khổ A4 | Ca | 0,125 |
| 6 | Máy photocopy | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 7 | Máy hút ẩm | Loại thông dụng | Ca | 0,75 |
| 8 | Nhiệt kế | Loại thông dụng | Ca | 0,25 |
| 9 | Ẩm kế | Loại thông dụng | Ca | 0,25 |
| 10 | Áp kế | Loại thông dụng | Ca | 0,25 |

_________

1Tổ chức, cá nhân có thể dùng thiết bị đo bức xạ có thông số kỹ thuật khác với các thiết bị trong Phụ lục 2 nếu chứng minh được thiết bị đó đáp ứng được yêu cầu công việc.

2Thời gian khấu hao thiết bị theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | cồn tinh khiết | ml | 60 |
| 2. | Khẩu trang | Cái | 2 |
| 3. | Găng tay y tế | Đôi | 2 |
| 4. | Giấy A4 | Gram | 0,15 |
| 5. | Mực in laser | Hộp | 0,05 |
| 6. | Ghim | Hộp | 0,1 |
| 7. | Bút ghi chép | Hộp | 0,1 |
| 8. | Cặp kẹp biên bản | Cái | 1 |
| 9. | Cặp file | Cái | 1 |
| 10. | Túi đựng tài liệu | Cái | 1 |
| 11. | Sổ công tác | Cuốn | 0,2 |
| 12. | Giấy lau | Hộp | 0,1 |
| 13. | Pin tiểu | Viên | 2 |
| 14. | Pin vuông 9V | Viên | 2 |
| 15. | Bột nhiệt phát quang | Gram | 0,25 |
| 16. | Nitơ khí | Chai | 1 |
| 17. | Quần áo bảo hộ | Bộ | 3 |
| 18. | Thước cuộn | Cái | 0,05 |