Phụ lục III.1

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ GHI ĐO BỨC XẠ ĐA NĂNG

I. QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định hoạt động hiệu chuẩn thiết bị đo đa chức năng nhằm xác định các chỉ số của thiết bị cũng như chức năng đo lường (đại lượng đo đạc) biểu thị đúng dưới điều kiện hiệu chuẩn.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị đo đa chức năng; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Nội dung quy trình

3.1. Sơ đồ

3.2. Diễn giải

Bước 1: Chuẩn bị hiệu chuẩn

- Đeo liều kế cá nhân nhằm đánh giá tương đương liều cá nhân trong quá trình hiệu chuẩn.

- Bật máy điều hoà không khí và hút ẩm để đảm bảo cho điều kiện môi trường trong phòng chuẩn.

- Bật tủ cao áp, bảng điều khiển và chờ để hệ thống ổn định.

- Kiểm tra thông số các thiết bị khảo sát liều và suất liều xung quanh khu vực chuẩn máy để đảm bảo mức phông khi tiến hành hiệu chuẩn. Ghi lại giá trị suất liều của phông môi trường đo được.

- Khử khuẩn, đeo găng tay và khẩu trang trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

- Bật thiết bị cần hiệu chuẩn, tiến hành vệ sinh và thay pin máy trong trường hợp cần thiết. Chờ để thiết bị hoạt động ổn định. Trong thời gian chờ, ghi lại các thông tin về thiết bị bao gồm:

+ Tên đơn vị sử dụng.

+ Tên thiết bị cần hiệu chuẩn, model, seri (ghi đủ thông số của cả bộ hiển thị và detector).

+ Dải làm việc của thiết bị và thông số đặc trưng.

Bước 2: Tiến hành hiệu chuẩn

Thiết lập hình học như Hình 1.1 bao gồm các bước dưới đây:

- Xác định diện tích hiệu dụng của thiết bị (hoặc detector nếu thiết bị nào có hai bộ phận riêng rẻ là detector và bộ hiển thị) dựa vào tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Đặt thiết bị vào trường sáng hiển thị ở bàn hiệu chuẩn với khoảng cách phù hợp theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Sử dụng thước thăng bằng và thước cuộn để kiểm tra lại khoảng cách và độ thăng bằng.

- Đặt thiết bị theo hướng của trục anot-catot như hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Bố trí sao cho tâm trường sáng của máy X-quang trùng đúng vào diện tích phần nhạy xạ của thiết bị đo. Điều chỉnh sao cho trường sáng bao kín toàn bộ diện tích nhạy xạ của thiết bị đo.

- Đặt X-quang ở chế độ ban đầu 80 kv, 100 mA, 100 ms và tiến hành hiệu chuẩn máy:

+ Đầu tiên nên tiến hành kiểm tra tính ổn định của thiết bị với 5 lần chiếu cùng một thông số như bước trên.

+ Xác định độ ổn định của thiết bị và tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.

+ Giữ nguyên giá trị dòng và thời gian, thay đổi giá trị điện áp tăng hoặc giảm, phụ thuộc vào dải đo máy đa năng cần hiệu chuẩn. Mỗi giá trị của cao áp, phát tia và ghi lại giá trị của kVp (giá trị điện áp đỉnh).

+ Giữ nguyên thế 80 kv và thời gian chiếu là 100 ms, thay đổi giá trị dòng và ghi lại liều mà thiết bị đo được và hiển thị.

+ Giữ nguyên giá trị thế 80 kv và giá trị dòng là 100 mA, tiến hành thay đổi giá trị của thời gian chiếu và ghi lại kết quả của thiết bị.

- Tiến hành đánh giá sơ bộ và đi đến bước xử lý số liệu.

Hình 1.1: Hình học hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ đa năng bằng hệ phát tia X

Bước 3: Xử lý số liệu và đánh giá kết quả

- Độ chính xác kvp của thiết bị đạt yêu cầu nếu sai số giá trị đo được và giá trị chuẩn chênh lệch nhau không quá ± 3%.

- Thời gian của thiết bị đạt yêu cầu nếu sai số giá trị đo được và giá trị chuẩn chênh lệch nhau không quá ± 2%.

- Tính toán tỷ số liều/mAs trung bình của máy phát tia X đo được bằng hệ đo đa năng tại cao áp ~80 kv, tấm lọc 1,5 mm Nhôm (tùy vào khuyến nghị nhà sản xuất).

- Làm báo cáo kết quả ghi nhận được.

Bước 4: Báo cáo kết quả hiệu chuẩn

Tổng hợp và báo cáo kết quả hiệu chuẩn bằng văn bản.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Chuẩn bị hiệu chuẩn | 03 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,25 |
| 2 | Tiến hành hiệu chuẩn | 04 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,375 |
| 3 | Xử lý số liệu và đánh giá kết quả | 04 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,375 |
| 4 | Báo cáo kết quả hiệu chuẩn | 04 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,25 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị1,2 | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phát tia X | Loại thông dụng | Ca | 0,375 |
| 2 | Cầu cao áp chuẩn | Loại thông dụng | Ca | 0,375 |
| 3 | Điều hòa nhiệt độ | Loại thông dụng | Ca | 1,250 |
| 4 | Máy tính để bàn | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 5 | Máy in laser | In đen trắng khổ A4 | Ca | 0,125 |
| 6 | Máy photocopy | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 7 | Máy hút ẩm | Loại thông dụng | Ca | 0,375 |
| 8 | Nhiệt kế | Loại thông dụng | Ca | 1,250 |
| 9 | Ẩm kế | Loại thông dụng | Ca | 1,250 |
| 10 | Áp kế | Loại thông dụng | Ca | 1,250 |

_________

1Tổ chức, cá nhân có thể dùng thiết bị đo bức xạ có thông số kỹ thuật khác với các thiết bị trong Phụ lục 3 nếu chứng minh được thiết bị đó đáp ứng được yêu cầu công việc.

2Thời gian khấu hao thiết bị theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cồn tinh khiết | ml | 100 |
| 2 | Khẩu trang y tế | Cái | 4 |
| 3 | Găng tay y tế | Đôi | 4 |
| 4 | Sổ ghi chép | Cuốn | 0,2 |
| 5 | Giấy A4 | Gram | 0,15 |
| 6 | Mực in laser | Hộp | 0,05 |
| 7 | Ghim | Hộp | 0,1 |
| 8 | Bút ghi chép | Hộp | 0,1 |
| 9 | Cặp kẹp biên bản | Cái | 1 |
| 10 | File tài liệu | Cái | 1 |
| 11 | Túi đựng tài liệu | Cái | 1 |
| 12 | Giấy lau | Hộp | 0,2 |
| 13 | Pin tiểu | Viên | 4 |
| 14 | Pin vuông 9V | Viên | 4 |
| 15 | Pin đại | Viên | 4 |
| 16 | Thước cân bằng | Cái | 0,1 |
| 17 | Thước cuộn | Cái | 0,1 |
| 18 | Dép đi trong phòng | Đôi | 0,04 |
| 19 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 4 |
| 20 | Bột nhiệt phát quang | Gram | 2,0 |