Phụ lục III.12

KIỂM ĐỊNH MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH DÙNG TRONG XẠ TRỊ

I. QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định hoạt động kiểm định máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị (sau đây gọi tắt là máy gia tốc).

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dịch vụ kiểm định máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Nội dung quy trình

3.1. Sơ đồ

3.2. Diễn giải

Bước 1: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

Bước 2: Kiểm tra ngoại quan.

Bước 3: Kiểm tra kỹ thuật

- Kiểm tra bàn điều khiển.

- Kiểm tra hoạt động của máy gia tốc.

Bước 4: Kiểm tra đo lường

- Kiểm tra độ chính xác của hệ thống cơ khí.

- Kiểm tra liều bức xạ chùm photon.

- Kiểm tra liều bức xạ chùm electron.

- Kiểm tra bộ chuẩn trực đa lá.

Bước 5: Báo cáo kết quả kiểm định

- Kết quả kiểm tra phải được lập thành biên bản kiểm định với đầy đủ các nội dung theo Mẫu 1. Biên bản kiểm định ban hành kèm theo QCVN 13:2017/BKHCN.

- Biên bản kiểm định phải được thông qua và được ký, đóng dấu (nếu có) bởi các thành viên:

+ Đại diện cơ sở sử dụng máy gia tốc hoặc người được cơ sở ủy quyền.

+ Người được cơ sở sử dụng máy gia tốc giao tham gia và chứng kiến kiểm định.

+ Người thực hiện kiểm định.

- Trên cơ sở số liệu kết quả kiểm tra trong biên bản kiểm định, người thực hiện kiểm định phải tiến hành tính toán, đánh giá đối với các đặc trưng làm việc của máy gia tốc theo hướng dẫn và lập báo cáo đánh giá kiểm định theo Mẫu 2. Báo cáo kết quả kiểm định ban hành kèm theo QCVN 13:2017/BKHCN.

Bước 6: Giấy chứng nhận kiểm định

- Giấy chứng nhận kiểm định chỉ được cấp cho máy gia tốc sau khi kiểm định và được kết luận đạt các yêu cầu chấp nhận.

- Khi máy gia tốc được kiểm định đạt các yêu cầu chấp nhận, tổ chức kiểm định phải cấp giấy chứng nhận kiểm định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở theo Mẫu 3. Giấy chứng nhận kiểm định ban hành kèm theo QCVN 13:2017/BKHCN.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức lao động trực tiếp

|  |  | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung công việc | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Kiểm tra ngoại quan | 03 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,25 |
| 2 | Kiểm tra bàn điều khiển | 03 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,50 |
| 3 | Kiểm tra hoạt động máy | 03 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,50 |
| 4 | Kiểm tra độ chính xác của hệ thống cơ khí | 03 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,75 |
| 5 | Kiểm tra liều bức xạ chùm photon | 03 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,75 |
| 6 | Kiểm tra liều bức xạ chùm electron | 03 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,75 |
| 7 | Kiểm tra bộ chuẩn trực đa lá | 03 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,75 |
| 8 | Xử lý số liệu | 03 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 1,0 |
| 9 | Báo cáo kết quả kiểm định | 02 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,5 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bộ thiết bị kiểm định máy gia tốc | + Máy đo điện tích (Dải đo điện tích: 50pC÷1C) + Buồng ion hóa (Dải đo năng lượng với photon: 2MV÷20MV. Dải đo năng lượng với electron: 2MeV÷25MeV) | Ca | 2,250 |
| 2. | Điều hòa nhiệt độ | Loại thông dụng | Ca | 1,000 |
| 3. | Máy tính để bàn | Loại thông dụng | Ca | 1,000 |
| 4. | Máy in laser | In đen trắng khổ A4 | Ca | 0,125 |
| 5. | Máy photocopy | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 6. | Nhiệt kế | Loại thông dụng | Ca | 1,500 |
| 7. | Ẩm kế | Loại thông dụng | Ca | 1,500 |
| 8. | Áp kế | Loại thông dụng | Ca | 1,500 |
| 9. | Phantom | Loại thông dụng | Ca | 2,250 |

3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pin tiểu | Viên | 9 |
| 2 | Thước cuộn | Cái | 0,2 |
| 3 | Sổ ghi chép | Cuốn | 0,1 |
| 4 | Giấy A4 | Gram | 0,15 |
| 5 | Mực in laser | Hộp | 0,05 |
| 6 | Ghim | Hộp | 0,1 |
| 7 | Bút ghi chép | Hộp | 0,1 |
| 8 | Cặp kẹp biên bản | Cái | 1 |
| 9 | File tài liệu | Cái | 1 |
| 10 | Túi đựng tài liệu | Cái | 1 |
| 11 | Khẩu trang y tế | Cái | 3 |
| 12 | Găng tay | Đôi | 3 |
| 13 | Giấy lau | Hộp | 0,3 |
| 14 | Dép đi trong phòng | Đôi | 0,04 |
| 15 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 3 |
| 16 | Thước cân bằng | Cái | 0,2 |
| 17 | Giấy lau | Hộp | 0,1 |
| 18 | Găng tay | Đôi | 2 |
| 19 | Phim | Tấm | 3 |
| 20 | Bột nhiệt phát quang | Gram | 0,4 |