Phụ lục III.2

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ GHI ĐO BỨC XẠ VỚI NGUỒN GAMMA

I. QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định hoạt động hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ với nguồn gamma nhằm xác định các chỉ số của thiết bị cũng như chức năng đo lường (đại lượng đo đạc) biểu thị đúng dưới điều kiện hiệu chuẩn.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ với nguồn gamma; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Nội dung quy trình

3.1. Sơ đồ

3.2. Diễn giái

Bước 1: Chuẩn bị hiệu chuẩn

- Sử dụng máy đo liều cầm tay (gọi tắt là PSM) trong suốt quy trình.

- Đeo liều kế cá nhân nhằm đánh giá tương đương liều cá nhân trong quá trình hiệu chuẩn.

- Bật máy điều hoà không khí và hút ẩm để đảm bảo cho điều kiện môi trường trong phòng chuẩn.

- Bật khối điều khiển, máy tính, hệ thống laser và camera để hệ thống ổn định.

- Kiểm tra thông số các thiết bị khảo sát suất liều xung quanh khu vực chuẩn máy để đảm bảo mức phông khi tiến hành hiệu chuẩn. Ghi lại giá trị suất liều của phông môi trường đo được.

- Khử khuẩn, đeo găng tay và khẩu trang trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

- Bật PSM cần hiệu chuẩn, tiến hành vệ sinh và thay pin máy trong trường hợp cần thiết. Chờ để PSM hoạt động ổn định. Trong thời gian chờ, ghi lại các thông tin về PSM bao gồm:

+ Tên đơn vị sử dụng.

+ Tên PSM cần hiệu chuẩn, model, seri (ghi lại đầy đủ các thông số của detector và bộ hiển thị đi kèm).

+ Đại lượng PSM sử dụng để hiệu chuẩn, các dải đo làm việc của máy.

+ Ghi lại giá trị phông đo được của PSM.

Bước 2: Tiến hành hiệu chuẩn

- Thiết lập hình học như Hình 2.1 bao gồm các bước dưới đây:

- Tiến hành xác định điểm hiệu dụng của PSM dựa vào tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Xác định khoảng cách chuẩn giữa nguồn gamma và điểm hiệu dụng của đầu dò để có giá trị thực quy ước đối với đại lượng đo cần hiệu chuẩn PSM. Vận hành khối chiếu xạ chuẩn.

- Sử dụng hệ thống laser, bàn chuẩn và thước thăng bằng để đặt điểm hiệu dụng của đầu đo ở trục trung tâm của trường xạ theo laser dọc, ở khoảng cách xác định theo laser phương ngang.

- Đặt, điều chỉnh máy quay camera sao cho có thể nhìn rõ nhất chỉ thị của PSM và máy quay camera cần nằm ngoài vùng chiếu xạ trực tiếp của nguồn.

- Đóng cửa phòng chuẩn sau khi đã chắc chắn là không còn ai trong phòng, kiểm tra và đảm bảo rằng khóa liên động hoạt động tốt

- Thực hiện chiếu xạ và đọc giá trị chỉ thị trên PSM và ghi lại vào sổ thí nghiệm theo biểu mẫu có sẵn.

- Kết thúc chiếu xạ và tiến hành đánh giá sơ bộ kết quả thu được.

Hình 2.1: Hình học hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ gamma

Bước 3: Xử lý số liệu và đánh giá kết quả

Xác định hệ số chuẩn của máy đo PSM và báo cáo số liệu ghi nhận được.

Bước 4: Báo cáo kết quả hiệu chuẩn

Tổng hợp và báo cáo kết quả hiệu chuẩn bằng văn bản.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Chuẩn bị hiệu chuẩn | 02 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,125 |
| 2 | Tiến hành hiệu chuẩn | 03 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,125 |
| 3 | Xử lý số liệu và đánh giá kết quả | 02 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,25 |
| 4 | Báo cáo kết quả hiệu chuẩn | 02 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,25 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ chuẩn gamma | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 2 | Điều hòa nhiệt độ | Loại thông dụng | Ca | 0,750 |
| 3 | Máy tính để bàn | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 4 | Máy in laser | In đen trắng khổ A4 | Ca | 0,125 |
| 5 | Máy photocopy | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 6 | Máy hút ẩm | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 7 | Nhiệt kế | Loại thông dụng | Ca | 0,750 |
| 8 | Ẩm kế | Loại thông dụng | Ca | 0,750 |
| 9 | Áp kế | Loại thông dụng | Ca | 0,750 |

3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cồn tinh khiết | ml | 50 |
| 2 | Khẩu trang y tế | Cái | 3 |
| 3 | Găng tay y tế | Đôi | 3 |
| 4 | Sổ ghi chép | Cuốn | 0,1 |
| 5 | Giấy A4 | Gram | 0,15 |
| 6 | Mực in laser | Hộp | 0,05 |
| 7 | Ghim | Hộp | 0,1 |
| 8 | Bút ghi chép | Hộp | 0,1 |
| 9 | Cặp kẹp biên bản | Cái | 1 |
| 10 | File tài liệu | Cái | 1 |
| 11 | Túi đựng tài liệu | Cái | 1 |
| 12 | Giấy lau | Hộp | 0,2 |
| 13 | Pin tiểu | Viên | 2 |
| 14 | Pin vuông 9V | Viên | 2 |
| 15 | Pin đại | Viên | 2 |
| 16 | Thước cân bằng | Cái | 0,05 |
| 17 | Thước cuộn | Cái | 0,1 |
| 18 | Bột nhiệt phát quang | Gram | 0,1 |
| 19 | Dép đi trong phòng | Đôi | 0,04 |
| 20 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 3 |