Phụ lục III.5

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ GHI ĐO BỨC XẠ VỚI NGUỒN ALPHA

I. QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định hoạt động hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ với nguồn alpha nhằm xác định các chỉ số của thiết bị cũng như chức năng đo lường (đại lượng đo đạc) biểu thị đúng dưới điều kiện hiệu chuẩn.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ với nguồn alpha; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Nội dung quy trình

3.1. Sơ đồ

3.2. Diễn giải

Bước 1: Chuẩn bị hiệu chuẩn

- Sử dụng máy đo liều cầm tay (gọi tắt là PSM) trong suốt quy trình.

- Đeo liều kế cá nhân nhằm đánh giá tương đương liều cá nhân trong quá trình hiệu chuẩn.

- Bật máy điều hoà không khí và hút ẩm để đảm bảo cho điều kiện môi trường trong phòng chuẩn.

- Bật khối điều khiển, máy tính, hệ thống laser và camera để hệ thống ổn định.

- Kiểm tra thông số các thiết bị khảo sát suất liều xung quanh khu vực chuẩn máy để đảm bảo mức phông khi tiến hành hiệu chuẩn. Ghi lại giá trị suất liều của phông môi trường đo được.

- Khử khuẩn, đeo găng tay và khẩu trang trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

- Bật PSM cần hiệu chuẩn, tiến hành vệ sinh và thay pin máy trong trường hợp cần thiết. Chờ để PSM hoạt động ổn định. Trong thời gian chờ, ghi lại các thông tin về PSM bao gồm:

+ Tên đơn vị sử dụng.

+ Tên PSM cần hiệu chuẩn, model, seri (ghi lại đầy đủ các thông số của detector và bộ hiển thị đi kèm).

+ Đại lượng PSM sử dụng để hiệu chuẩn, các dải đo làm việc của máy.

+ Ghi lại giá trị phông đo được của PSM.

Bước 2: Tiến hành hiệu chuẩn

- Tính hoạt độ của nguồn tại thời điểm hiệu chuẩn và ghi lại.

- Đeo kính chì trong quá trình hiệu chuẩn nguồn beta.

- Đặt nguồn lên bàn hiệu chuẩn và sử dụng tấm plastic dày 5 mm với hình tròn khoét giữa có đường kính là 5 cm.

- Đặt thước thăng bằng lên hệ và kiểm tra sự thăng bằng.

- Kiểm tra sự tuyến tính của giá trị đo bằng cách đưa ra xa hoặc lại gần nguồn bức xạ và theo dõi giá trị đo của máy.

- Kiểm tra giá trị đo của máy tại tâm detector so với các vị trí xung quanh và tiến hành đánh giá sơ bộ.

- Đợi sự ghi nhận của máy ổn định và tiến hành ghi lại khoảng 10 số liệu mà máy nhận được.

- Nếu có bất thường về giá trị đo của máy như: số cao bất thường hay thấp bất thường, tiến hành kiểm tra lại toàn bộ kết nối và hệ thống ghi nhận của máy. Trong trường hợp không giải quyết được, báo cáo với người quản lý kỹ thuật để đưa ra phương án hợp lý nhất.

Bước 3: Xử lý số liệu và đánh giá kết quả

Các số liệu ghi nhận được sẽ được sử dụng để tính hiệu suất ghi của máy.

Bước 4: Báo cáo kết quả hiệu chuẩn

Tổng hợp và báo cáo kết quả hiệu chuẩn bằng văn bản.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Chuẩn bị hiệu chuẩn | 02 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,125 |
| 2 | Tiến hành hiệu chuẩn | 03 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,125 |
| 3 | Xử lý số liệu và đánh giá kết quả | 02 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,25 |
| 4 | Báo cáo kết quả hiệu chuẩn | 02 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,25 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn chuẩn alpha | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 2 | Điều hòa nhiệt độ | Loại thông dụng | Ca | 0,750 |
| 3 | Máy tính để bàn | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 4 | Máy in laser | In đen trắng khổ A4 | Ca | 0,125 |
| 5 | Máy photocopy | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 6 | Máy hút ẩm | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 7 | Nhiệt kế | Loại thông dụng | Ca | 0,750 |
| 8 | Ẩm kế | Loại thông dụng | Ca | 0,750 |
| 9 | Áp kế | Loại thông dụng | Ca | 0,750 |

3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cồn tinh khiết | ml | 50 |
| 2 | Khẩu trang y tế | Cái | 3 |
| 3 | Găng tay y tế | Đôi | 3 |
| 4 | Sổ ghi chép | Cuốn | 0,1 |
| 5 | Giấy A4 | Gram | 0,15 |
| 6 | Mực in laser | Hộp | 0,05 |
| 7 | Ghim | Hộp | 0,1 |
| 8 | Bút ghi chép | Hộp | 0,1 |
| 9 | Cặp kẹp biên bản | Cái | 1 |
| 10 | File tài liệu | Cái | 1 |
| 11 | Túi đựng tài liệu | Cái | 1 |
| 12 | Giấy lau | Hộp | 0,2 |
| 13 | Pin tiểu | Viên | 2 |
| 14 | Pin vuông 9V | Viên | 2 |
| 15 | Pin đại | Viên | 2 |
| 16 | Thước cân bằng | Cái | 0,05 |
| 17 | Thước cuộn | Cái | 0,1 |
| 18 | Bột nhiệt phát quang | Gram | 0,1 |
| 19 | Dép đi trong phòng | Đôi | 0,04 |
| 20 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 3 |